全自动微生物生化鉴定及药敏系统 VITEK 2 Compact

应定时进行设备维护 1清洁废卡槽

 打开废卡舱舱口，取出废卡槽将所有卡片进行灭菌处理，用10％漂白液清洗废卡槽，晾干后放回舱内。

2清洁填充仓

 打开舱门，用10％漂白液清洁填充仓门上橡胶密封圈及其接触面，并用清水擦去残留漂白液。

3清洁填充仓

 打开舱门，用10％漂白液擦拭仪器内部底板表面，并用清水擦去残留漂白液。

4清洁光学读头（关机状态下）

 打开孵育舱门，轻轻掰开读数头模块，用擦镜纸清洁。

5清洁孵育箱内的试卡架Carousel

 试卡架分为四个部分。清洗前，应确认卡架内已没有待处理的试卡，并处于关机状态。

 5.1进入卡架清洗程序：Main Menu>Utilities>Maintenance>Cleaning>Carousel Cleaning;

 5.2点击continue，仪器显示“Remove the incubactor access cover now”；

 5.3仪器显示“Preparing for section Removal”；

 5.4按仪器提示，依次序卸出四个试卡架，并将孵育架进入盖盖回。消毒清洁并干燥孵育架(10％漂白液清洗并浸泡5分钟，勿高温, T<85°C)。

 5.5重新放回读数孵育箱内，再次启动孵育架清洗程序Main Menu>Utilities>Maintenance> Cleaning>Carousel Cleaning， 此时仪器显示Preparing for section replacement；

 5.6按程序提示依次装回所有卡架，盖好孵育架进入盖；

6清洁载卡架Cassettes

 6.1用10％漂白液清洗擦拭载卡架表面。

 6.2然后用干净的湿纸巾擦拭，并使其干燥。